- 全自动尿液分析一体机招标技术要求

- 全自动尿液分析一体机，一次吸样可完成尿干化学、尿理学与尿有形成分的全部检测。

- 干化学检测原理：光电比色法。

- ★有形成分分析检测原理：采用数字成像技术。

- 干化学检测项目：可检测≥14项干化学参数。

- ★有形成分分析检测项目：可自动识别分类≥25项有形成分。

- 理化检测项目：可检测比重、浊度、颜色、电导率。

- 测试速度：有形成分测试模式≥120个样本/小时；干化学测试模式≥240个样本/小时；联合测试模式≥120个样本/小时。

- ★成像系统：提供有形成分图像，≥400倍放大有形成分图像。

- 急诊功能：具备专用急诊位，可随时插入急诊样本。

- 试纸仓最大容量：≥200条。

- 数据传输：支持与LIS、HIS系统双向通讯。

- 结果储存容量：≥10万条数据测试结果。

- 校准：校准品取得NMPA颁发注册证或CFDA认证。

- 质控：具有原厂配套质控品，均取得NMPA颁发注册证或CFDA认证，其中有形成分质控品至少具有三种浓度水平。

- 穿刺吸样：支持全自动穿刺吸样，无需开盖，阻断气溶胶传播污染。

- 红细胞形态学：对红细胞进行自动分析，为判别血尿来源提供参考，能提供红细胞形态学报告。